## Deckblatt
LA Toolsammlung | lars-alpers@gmx.de
Pipettenprüfung
(Ein Tool zur Auswertung von Ergebnissen aus der Prüfung von Kolbenhubpipetten nach den Erfordernissen der ISO 8655-6)

## HINWEISE
Bitte beachten: Für die vorliegende Auswertung werden je zu prüfendem Volumen mindestens 3 Messungen erwartet.
Grundsätzliche Hinweise zur Prüfung von Kolbenhubpipetten nach DIN EN ISO 8655 Teil 6
Es werden folgende Volumina durch je 10x Pipettieren von Wasser auf eine Feinwaage überprüft:
- Das Nennvolumen
sowie bei variablen Pipetten:
- 50% des Nennvolumens
- Das kleinste einstellbare Volumen, jedoch nicht weniger als 10% des Nennvolumens.
Wichtig hierbei ist:
- Arbeitsraum, Arbeitsplatz, alle Geräte und Flüssigkeiten müssen gleichmäßig vortemperiert sein.
- Pipetten müssen akklimatisiert sein, d.h. mindestens 2 Stunden im vorgesehenen Messraum liegen.
- Die Luftfeuchtigkeit im Innenraum der angewendeten Waage muss zwischen 45% und 80% liegen.
- Die Temperatur im Prüflabor ebenso wie die Wassertemperatur muss kontrolliert zwischen 17°C und 23°C liegen.
- Die Temperatur des zur Prüfung verwendeten Wassers muss auf ±0,5°C genau der Raumtemperatur entsprechen.
- Die Raumtemperatur soll sich um nicht mehr als 0,5°C pro Stunde verändern.
- Der Luftdruck hat Einfluss auf das Messergebnis und muss kontrolliert und für die Auswertung mit erfasst werden.
- Aus den gemessenen Werten der Temperatur und des Luftdrucks wird der Dichtekorrekturfaktor
gemäß DIN EN ISO 8655-6 für die Prüfflüssigkeit bestimmt.
weitere Tips nach GLP
- Bei Prüfung von Volumina <100 µl Vorkehrungen zur Vermeidung von Verdunstung treffen.
(z.B. als Wägegefäß einen Messkolben benutzen und ihn vor und nach dem Pipettieren verschlossen halten)
- Pipettenspitzen nicht länger als nötig berühren (Erwärmung vermeiden).
- Pipette vor Beginn der Prüfung 2 - 3 mal befüllen und wieder entleeren (Temperatur- und Dampfdruckausgleich).
- Pipettenspitzen nur 1 - 2 mm in Flüssigkeit tauchen. Bei tieferem Eintauchen können außen an der Pipettenspitze
anhaftende Flüssigkeitsanteile das Prüfergebnis signifikant verfälschen.
- Pipette nicht zu schräg halten (max. 30° Schräglage ist zulässig).
- Pipette nicht ruckartig bewegen.
- Pipettierknopf beim Aufnehmen oder Abgeben langsam und kontrolliert bewegen (Wichtig: nicht ruckartig loslassen!).
Interner Hinweis: Das Pipettenkontroll-Sammelblatt ist noch vorhanden aber ausgeblendet.

## Pipettenprüfung-Einzelblatt
Untersuchungsbericht
Prüfung einer Einkanal-Kolbenhubpipette
zugrunde liegende Norm: DIN EN ISO 8655-6:2022-11
Berichts - ID-Code: | [7 empty] | Version vom 11.04.2024
Variable Pipetten werden geprüft an einem Zehntel, der Hälfte und dem vollen ausgewiesenen Nennvolumen.
Pipetten mit fixem Volumen werden an ihrem Nennvolumen geprüft.
Labor- Gerätenummer
Datum
Bearbeiter
Gerätehersteller
Seriennummer | [8 empty] | Hinweise (werden nicht gedruckt)
benutzte Waage | [8 empty] | -
Auflösung (d), mg
(maximales) Nennvolumen, µl
Prüfvolumen, µl | [7 empty] | (zur Prüfung eingestelltes Volumen) | festgelegter Labor-Grenzwert für
Luftdruck, mbar | [7 empty] | (Gültigkeitsbereich: 800 bis 1050 mbar) |  | Unrichtigkeit ≤ ± | 3 | ggf. anpassen
Temperatur, °C * | [7 empty] | (Gültigkeitsbereich: 15 bis 30 °C) |  | Unpräzision ≤ | 3
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Korrekturfaktor, Z ** | Eingaben? | Eingaben? | Eingaben?
Grenzwerte:
Syst. Abweichung = | [7 empty] | (gemäß DIN EN ISO 8655-2:2022-11) | -
Zuf. Abweichung =
Hinweise (werden nicht gedruckt)
| Einwaage [g] | Einwaage [g] | Einwaage [g] | [5 empty] | => µl | => µl | => µl
Messung 1 | [6 empty] | 0
Messung 2 | [6 empty] | 0
Messung 3 | [6 empty] | 0
Messung 4 | [6 empty] | 0
Messung 5 | [6 empty] | 0
Messung 6 | [6 empty] | 0
Messung 7 | [6 empty] | 0
Messung 8 | [6 empty] | 0
Messung 9 | [6 empty] | 0
Messung 10 | [6 empty] | 0
Mittelwert
Systematische |  |  |  | 0 | 0 | 0
Messabweichung (Unrichtigkeit)
Zufällige |  |  |  | 0 | 0 | 0
Messabweichung (Unpräzision)
* Temperatur des zur Prüfung eingesetzten, Reinstwassers
** Korrekturfaktor (Temperatur; Luftdruck) aus Daten nach ISO 8655-6:2022-11, Tab. A.1
Bewertung
Prüfergebnis
Anmerkungen:
Datum, Unterschrift:
Note on I4: laalpers: Audittrail zu den Revisionen: Änderungen am 23.06.2015: Eingabe für Messwerte stellenzahlunabhängig gemacht sowie Warnmeldungen (Spalte H) eingefügt, für Messwerte in Textform sowie Prüfvolumenangaben, die das angegebene Maximalvolumen überschreiten. Änderungen am 14.07.2015: Formeln in den Zellen C21 bis D22 dahingehend aktualisiert, dass nun Pipetten bis 100ml berücksichtigt werden (Hinweis: Ab 10ml nicht mehr Bestandteil der Norm, sondern extrapoliert!) sowie anstatt nur einem pauschalen Labor-Grenzwert, wurde nun die Möglichkeit eingefügt, die Grenzwerte für Unrichtigkeit und Unpräzision separat festzulegen. 01.07.2023: Bestätigung, dass die angewendeten Gleichungen konform zur Normausgabe 2022-11 sind. Änderung am 11.04.2024: 1. Fehlergrenzen aus DIN EN ISO 8655-2:2022-11 eingefügt und Normenbezüge aktualisiert. 2. Abfrage der Auflösung der Waage eingefügt und Meldung bezüglich der gemäß DIN EN ISO 8655-6:2022-11 geforderten Auflösung der eingesetzten Waage eingefügt. 3. Fehlermeldungen bei Auswahl von nicht normkonformen Volumina eingefügt. 4. Unterdrücken von Fehlermeldungen sowie Meldungen bei fehlenden Eingaben erweitert.
Note on A15: lalpers: vom Hersteller angegebenes Nennvolumen bzw. bei variablen Pipetten angegebenes Maximalvolumen (i.d.R. siehe Aufdruck)
Note on A16: lalpers: Für die aktuelle Prüfung eingestelltes Volumen (für fixe Pipetten gleich dem Nennvolumen)
Note on A17: lalpers: aktueller Umgebungs-Luftdruck zum Zeitpunkt der Prüfung
Note on A18: lalpers: Tempeartur des für die Prüfung verwendeten, Reinstwassers.
Note on A21: lalpers: Z wird aus den Tabellenwerten der ISO 8655 Teil6 für den Druckbereich 800 bis 1050 mbar entnommen. Hinweis: Die Einträge aus der Spalte 1013hPa werden in der Berechnung nicht berücksichtigt. Es werden durchgängig 50hPa-Schritte angewendet. Al
Note on A22: siehe Tabellenblatt: "Grenzwerte"
Note on A23: siehe Tabellenblatt: "Grenzwerte"
Note on A24: siehe Tabellenblatt: "Grenzwerte"

## Leerformular
Pipettenkontrolle nach ISO 8655-6 | [10 empty] | Rohdatenblatt zu Version vom 11.04.2024
Labor- Gerätenummer
Datum der Prüfung
Name, Bearbeiter
Hersteller
Seriennummer
(maximales) Nennvolumen, µl
benutzte Waage
Prüfvolumen, µl
Luftdruck, mbar
Temperatur des Prüfwassers, °C
| Einwaage [g] | Einwaage [g] | Einwaage [g] | Einwaage [g] | Einwaage [g] | Einwaage [g] | Einwaage [g] | Einwaage [g] | Einwaage [g] | Einwaage [g] | Einwaage [g]
Messung 1
Messung 2
Messung 3
Messung 4
Messung 5
Messung 6
Messung 7
Messung 8
Messung 9
Messung 10
Note on A7: lalpers: vom Hersteller angegebenes Nennvolumen bzw. bei variablen Pipetten angegebenes Maximalvolumen (i.d.R. siehe Aufdruck)
Note on A9: lalpers: Für die aktuelle Prüfung eingestelltes Volumen (für fixe Pipetten gleich dem Nennvolumen)
Note on A10: lalpers: aktueller Umgebungs-Luftdruck zum Zeitpunkt der Prüfung
Note on A11: lalpers: Temperatur des für die Prüfung verwendeten, destillierten Wassers.

## Grenzwerte_Norm (hidden)
Pipetten, welche Prüfergebnisse außerhalb der angegebenen Grenzbereiche aufweisen,
müssen außer Betreib genommen und instandgesetzt werden!
Fehlergrenzen gemäß DIN EN ISO 8655-2:2022-11 |  |  |  |  | magentafarbene Werte sind extrapoliert und nicht Bestandteil der Norm
Kolbenhubpipetten, fix und variabel, Einkanal |  |  |  |  | ---> Tabelle, vorbereitet für Auswahl bei Zwischenvolumina
Nennvolumen | Fehlergrenze für die systematische Messabweichung (Unrichtigkeit) |  | Fehlergrenze für die zufällige Messabweichung (Unpräzision) |  | Nennvolumen | Fehlergrenze für die systematische Messabweichung (Unrichtigkeit) |  | Fehlergrenze für die zufällige Messabweichung (Unpräzision)
µl | ± % | ± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | ± % | ± µl | ≤ % | ≤ µl
1 | 2.5 | 0.025 | 2 | 0.02 |  | 2.5 | 0.025 | 2 | 0.02
2 | 2.5 | 0.05 | 2 | 0.04 | 1 | 2.5 | 0.05 | 2 | 0.04 | TESTFELD
3 | 2.5 | 0.075 | 2 | 0.06 | 2 | 2.5 | 0.075 | 2 | 0.06
4 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 0.06 | 3 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 0.06 | Nennvolumen, µl =
5 | 2.5 | 0.125 | 1.5 | 0.075 | 4 | 2.5 | 0.125 | 1.5 | 0.075 | Prüfvolumen, µl =
6 | 1.2 | 0.072 | 0.8 | 0.048 | 5 | 1.2 | 0.072 | 0.8 | 0.048 |  | Faktor gemäß
10 | 1.2 | 0.12 | 0.8 | 0.08 | 6 | 1.2 | 0.12 | 0.8 | 0.08 | Unrichtigkeit = | DIN EN ISO 8655-2
11 | 1 | 0.11 | 0.5 | 0.055 | 10 | 1 | 0.11 | 0.5 | 0.055 | Unpräzision = | ?
50 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 11 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25
51 | 0.8 | 0.408 | 0.3 | 0.153 | 50 | 0.8 | 0.408 | 0.3 | 0.153
5000 | 0.8 | 40 | 0.3 | 15 | 51 | 0.8 | 40 | 0.3 | 15
5001 | 0.6 | 30.006 | 0.3 | 15.003 | 5000 | 0.6 | 30.006 | 0.3 | 15.003
20000 | 0.6 | 120 | 0.3 | 60 | 5001 | 0.6 | 120 | 0.3 | 60
100000 | 0.6 | 600 | 0.3 | 300 | 20000 | 0.6 | 600 | 0.3 | 300
100000
Hinweis zur Interpretation:
Nach DIN EN ISO 8655-2 beziehen sich die Fehlergrenzen immer auf das Gesamtsystem Pipette und Spitze.
Für Pipetten mit Nennvolumina zwischen den in der Tabelle angegebenen, gelten die absoluten Fehlergrenzen
für das nächstgrößere Nennvolumen.
Variable Pipetten:
Die auf das Nennvolumen bezogenen Fehlergrenzen gelten für jedes an der Kolbenhubpipette einstellbare Volumen.
Als Nennvolumen gilt bei variablen Pipetten das angegebene Maximalvolumen.
Auf dieses Volumen sind auch die Absolutwerte der Fehlergrenzen nach DIN EN ISO 8655-2 anzuwenden.
Die auf ein eingestelltes Prüfvolumen anzuwendenden relativen Fehlergrenzen sind folglich der für das
Nennvolumen angegebenen Fehlergrenze proportional!
z.B.
Nennvolumen = 1000µl
=> Unrichtigkeitsgrenze = ± 8µl = 0,8%
eingestellten Prüfvolumen = 100µl
=> Unrichtigkeitsgrenze = ± 8µl = 8,0%
Die Güteangaben der Pipettenhersteller übertreffen in der Regel die Güteanforderung der Norm.

## Z-Faktoren (hidden)
Korrekturfaktoren "Z" gemäß DIN EN ISO 8655 Teil6
Temperatur °C | Luftdruck hPa | [7 empty] | Test-RECHENFELD
| 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1013 | 1050
15 | 1.0017 | 1.0018 | 1.0019 | 1.0019 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | Temp.: | 20 | °C
15.5 | 1.0018 | 1.0019 | 1.0019 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.0021 | Luftdruck: | 1013 | hPa
16 | 1.0019 | 1.002 | 1.002 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0022
16.5 | 1.002 | 1.002 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | Rundungen
17 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023
17.5 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | Temp.: | 20 | °C
18 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | Luftdruck: | 1000 | hPa
18.5 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0026
19 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0027 | Faktor: | 1.0028
19.5 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0028
20 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029
20.5 | 1.0027 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029 | 1.003 | 1.003 | Die Temperaturangaben werden vor der Faktorermittlung auf 0,5°C gerundet.
21 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029 | 1.003 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0031 | Die Luftdruckangaben werden vor der Faktorermittlung auf 50hPa gerundet.
21.5 | 1.003 | 1.003 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032
22 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033
22.5 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034
23 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0036
23.5 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0037
24 | 1.0035 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0038 | 1.0038
24.5 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039
25 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0039 | 1.0039 | 1.004 | 1.004 | 1.004
25.5 | 1.0039 | 1.004 | 1.004 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0042
26 | 1.004 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0043 | 1.0043
26.5 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044
27 | 1.0043 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0046
27.5 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047
28 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048
28.5 | 1.0047 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0049 | 1.0049 | 1.005 | 1.005
29 | 1.0049 | 1.0049 | 1.005 | 1.005 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051
29.5 | 1.005 | 1.005 | 1.0051 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0053
30 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054
Einträge in der Spalte 1013hPa werden in der Berechnung nicht angewendet.
Es werden durchgängig 50hPa-Schritte angewendet.

## Testwerte-Validierung (hidden)
Daten zum Prüfen auf Richtigkeit der Berechnungen
| A1 | A2 | A3 |  | B | C
(maximales) Nennvolumen, µl | 5000 |  |  |  | 100 | 1000
Prüfvolumen, µl | 5000 | 2500 | 500 |  | 100 | 1000
Luftdruck, mbar | 1013 | 1013 | 1013 |  | 1002 | 980
Temperatur, °C * | 22.2 | 22 | 21.9 |  | 20.2 | 20.2
Korrekturfaktor, Z ** | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 |  | 1.0028 | 1.0028
Grenzwerte:
Syst. Abweichung = | 0.8 | 1.6 | 8 |  | 0.8 | 0.8
Zuf. Abweichung = | 0.3 | 0.6 | 3 |  | 0.3 | 0.3
Grenzwerte ISO 8655-6
| Einwaage [g] | Einwaage [g] | Einwaage [g] |  | Einwaage [g] | Einwaage [g]
Messung 1 | 4.9787 | 2.493 | 0.4985 |  | 0.0997 | 0.9972
Messung 2 | 4.9724 | 2.4696 | 0.4975 |  | 0.0995 | 0.9878
Messung 3 | 4.977 | 2.474 | 0.4988 |  | 0.0998 | 0.9896
Messung 4 | 4.9802 | 2.4646 | 0.499 |  | 0.0998 | 0.9858
Messung 5 | 4.9791 | 2.4912 | 0.498 |  | 0.0996 | 0.9765
Messung 6 | 4.9838 | 2.4902 | 0.4973 |  | 0.0995 | 0.9761
Messung 7 | 4.9745 | 2.5104 | 0.4975 |  | 0.0995 | 0.9842
Messung 8 | 4.9767 | 2.7094 | 0.498 |  | 0.0996 | 1.0638
Messung 9 | 4.9842 | 2.7096 | 0.4985 |  | 0.0997 | 1.0638
Messung 10 | 4.9865 | 2.6846 | 0.4995 |  | 0.0999 | 1.0538
Mittelwert | 4.9793 | 2.5497 | 0.49826 |  | 0.09966 | 1.0079
| 4995.7417 | 2558.0739 | 499.9043 |  | 99.939 | 1010.682
Systematische | -0.085166 | 2.323 | -0.019148 |  | -0.06 | 1.0682
Messabweichung |  | außerhalb der Toleranz! |  |  |  | außerhalb der Toleranz!
Zufällige | 0.089817 | 4.1421 | 0.1451 |  | 0.14 | 3.6616
Messabweichung |  | Grenzwert überschritten |  |  |  | Grenzwert überschritten
Validierungsergebnisse visuell und mittels Taschenrechner
mittels prog. Taschenrechner nachgerechnete Prüfergebnisse
| Prüfwerte | A | B | C
| Mittelwert | 4996.74 | 1279.04 | 199.858
| Standardabw. | 4.4879 | 52.9791 | 0.29141
| Tabellenwert | tabellierte Grenzwerte |  | nachgerechnete
| Korr.Faktor Z | Unrichtigkeit | Unpräzision | Unrichtigkeit | Unpräzision
Prüfwerte A | korrekt | korrekt | korrekt | -0.0652 | 0.0898
Prüfwerte B | korrekt | korrekt | korrekt | 2.32 | 4.142
Prüfwerte C | korrekt | korrekt | korrekt | -0.071 | 0.146
Die mit QMR-509-4 ermittelten Tabellenwerte wurden visuell nachgeprüft
Die mit QMR-509-4 ermittelten Prüfergebnisse wurden mittels programmierbarem Taschenrechner
CASIO FX 602 P schrittweise nachgerechnet.
09.04.2024, Lars Alpers
Note on A3: lalpers: vom Hersteller angegebenes Nennvolumen bzw. bei variablen Pipetten angegebenes Maximalvolumen (i.d.R. siehe Aufdruck)
Note on A4: lalpers: Für die aktuelle Prüfung eingestelltes Volumen (für fixe Pipetten gleich dem Nennvolumen)
Note on A5: lalpers: aktueller Umgebungs-Luftdruck zum Zeitpunkt der Prüfung
Note on A6: lalpers: Tempeartur des für die Prüfung verwendeten, destillierten Wassers.
Note on A7: lalpers: Z wird aus den Tabellenwerten der ISO 8655 Teil6 für den Druckbereich 800 bis 1050 mbar entnommen. Hinweis: Die Einträge aus der Spalte 1013hPa werden in der Berechnung nicht berücksichtigt. Es werden durchgängig 50hPa-Schritte angewendet. Al
Note on A8: siehe Tabellenblatt: "Grenzwerte"
Note on A9: siehe Tabellenblatt: "Grenzwerte"
Note on A10: siehe Tabellenblatt: "Grenzwerte"