## Deckblatt
LA Toolsammlung |  | lars-alpers@gmx.de
Prüfung von Waagen im Labor
(Ein Tool zur Prüfung von Waagen entsprechend der Empfehlung 71 SD 3 026, Ausgabe 14.05.2014, der Deutschen Akkreditierungsstelle)
Bitte beachten: | Die Basis bei der Ermittlung relativen Messunsicherheit bildet in diesem Tool die E DIN ISO 11352:2011-03
Die hier ermittelten Rechenergebnisse können von solchen, die gemäß DKD-R 7-1 (oder entsprechend) ermittelt wurden, abweichend sein.

## Anleitung zum Ausfüllen des QMR
1. Kopfdaten eintragen
• Prüfdatum
• Raumtemperatur
• Hersteller/Typ der Waage
• ID-Code der Waage
• Höchstlast der Waage (gemäß Herstellerangabe) in g
• Mindest-Ablesbarkeit der Waage in mg
2. Angaben zur Rückführung des Referenzmassesatzes eintragen
• Für die Rückführung angewendete, DKD-kalibrierte Waage
• Firma/Dienstleister, der die Waage DKD-kalibriert hat
oder alternativ, bei Vorliegen eines Kalibrierzertifikates des Massesatzes
• im Kalibrierzeichen enthaltene Angaben
• Weitere Angaben nach Bedarf
3. Daten aus der durchgeführten Prüfung eintragen
Ab 1mg aufwärts soll möglichst in jeder Dekade des Arbeitsbereiches der Waage
eine Prüfung erfolgen. Hierbei sind auch Kombinationen möglich (z.B. 1000g+2000g=3000g)
WICHTIG: Bei Kombinationen sind die Unsicherheitsangaben der Massestücke
nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz zu summieren!
Die nicht verwendeten Spalten, im Rechenblatt, sind freizulassen.
• sofern von den Angaben aus Punkt 2. abweichend, ID-Code des jeweiligen
Kalibriermassestückes (anderenfalls "siehe oben" eintragen)
• Prüflast (d.h. extern ermittelte Nennmasse des Kalibriermassestückes gemäß Informationsblatt) in g
• U (d.h. Unsicherheitsangabe des Kalibriermassestückes gemäß Informationsblatt) in mg
• Die 5 Anzeigewerte der Waage, welche bei der Prüfung ermittelt wurden
• Auswahl der Prozessgenauigkeiten, welche angegeben werden sollen
(in die entspr. Zellen M38 bis M40 ein "x" eingeben)
3.1. Daten aus der durchgeführten Prüfung zur außermittigen Belastung eintragen
• sofern von den Angaben aus Punkt 2. abweichend, ID-Code des jeweiligen
Kalibriermassestückes (anderenfalls "siehe oben" eintragen)
• Prüflast (d.h. Nennmasse des Kalibriermassestückes gemäß Informationsblatt) in g
• Die 5 Anzeigewerte der Waage, welche bei der Prüfung ermittelt wurden
• Bemerkungen nach Bedarf
Abschließend das Blatt "Waagenprüfung" ausdrucken, mit Datum und Namen unterschreiben

## Ermittlung der Nennmasse
LOGO einfügen | Nennwertermittlung eines Kontrollmassestückes |  |  | ID-Code:
|  |  |  | Rev. | 1
|  |  |  | Stand: | 2013-09-02
ID-Code der Waage:
ID-Code des Massestückes:
Bearbeitender:
Prüfdatum:
Bemerkungen
Ermittelte |  | Anzeigegenauigkeit angewendeten der Waage |  |  |  | Bitte nur Zahlen in die schwarz
Wägewerte |  | Nachkommastellenzahl |  |  |  | umrandeten Zellen eingeben
|  | für die Basiseinheit, [g]: | 5 |  |  | - 10 Wägewerte
Wägung 1 | g |  |  |  |  | - Nachkommastellenzahl
Wägung 2 | g | Im Kalibrierschein der Waage, angegebene Kalibriergleichung |  |  |  | - Summand 1
Wägung 3 | g | zur Berechnung der erweiterten Gesamt-Messunsicherheit |  |  |  | - Faktor von Summand 2
Wägung 4 | g | (k=2): U = x + y * I
Wägung 5 | g |  |  |  |  | Nebenrechnung
Wägung 6 | g | Summand 1 [ x ]: |  | g |  | Werteanzahl: | 0
Wägung 7 | g | Faktor, Summand 2 [ y ]: |  | Vorzeichen beachten!! |  | Mittelwert, g:
Wägung 8 | g |  |  |  |  | Std.abw., g:
Wägung 9 | g
Wägung 10 | g
Auswertung
ermittelter, konventioneller Wägewert und Angabe der erweiterten Messunsicherheit (k=2)
Prüfergebnis:
Bitte 10 ermittelte Wägewerte angeben
Datum / Unterschrift, Bearbeiter

## Waagenprüfung
Rechenblatt zur regelmäßigen Prüfung einer Waage im Labor | [6 empty] | Revision 3a; Stand: 22.08.2020 |  |  |  |  | Hinweise: | Mit der Tastenkombination STRG+d werden alle Zellen für neue Eingaben gelöscht.
Die Messunsicherheit wird gemäß E DIN ISO 11352:2011-03 berechnet. | [11 empty] | Ein geprüfter Arbeitsbereich umfasst jeweils eine Dekade.
Die Abweichung E wird als Betrag der Differenz zwischen der angegebenen Prüflast und des entspr. Anzeige-Mittelwertes berechnet. | [11 empty] | Die jeweilige Prüflast ist vorzugsweise im inneren Drittel eines Arbeitsbereiches zu wählen.
Die Prüfung erfolgt über einen Vergleich der Abweichung E (auf Anzeigegenauigkeit gerundet) mit der festgelegten Toleranzanforderung. | [11 empty] | Ist eine aufgeführte Dekade für eine Prüfung nicht zutreffend, dann die entspr. Zellen frei lassen.
Datum der Prüfung: |  |  |  |  | Angaben zur Rückführung des Referenzmassesatzes
Aktuelle Raumtemperatur [°C]: |  |  |  |  | angewendete, DKD-kalibrierte Waage: | [6 empty] | interner ID-Code der zutreffenden Waage
[5 empty] | Durchgeführt von (Firma / Dienstleister): | [6 empty] | Firmenbezeichnung
Angaben zum Prüfgegenstand (Waage) |  |  |  |  | Kalibrierzeichen (enthaltene Angaben): | [6 empty] | laufende Nr.
Hersteller/Typ: | [11 empty] | Akkred.nr. |  | siehe im zutreffenden Kalibrierschein
interner ID-Code: | [11 empty] | Kalibrierdatum
Angegebene Höchstlast [g]: |  |  |  |  | Weitere Angaben: | [6 empty] | Basis für die Ergebnisangabe in g
Min. Ablesbarkeit, d [mg]: |  |  |  | ? | [7 empty] | festgelegte Anzahl |  | Ablesbarkeit?
[12 empty] | an Nachkommastellen |  | Bitte die Ablesbarkeit der Waage in Zelle D13 eingeben!
ID-Code, Prüfmassestück: | [12 empty] | Für nicht zutreffende Arbeitsbereiche, "entfällt", anstatt eines ID-Codes eintragen
geprüfter Arbeitsbereich | g | 0,001-0,01 | 0,01-0,1 | 0,1-1 | 1-10 | 10-100 | 100-1000 | 1000-10000 | 10000-100000 |  |  |  | Bitte immer darauf achten, dass in der Tabelle (Zeile 16 bis 25) die zutreffenden Spalten ausgefüllt werden.
Toleranzbereich FGK F2; mind. 5 Digit | ± mg | Prüflast ? | Prüflast ? | Prüflast ? | Prüflast ? | Prüflast ? | Prüflast ? | Prüflast ? | Prüflast ? |  |  |  | Hinweis: Festlegung entspr. Fehlergrenzklasse F2; Mindestens jedoch das fünffache der angegebenen Ablesbarkeit
Prüflast L | g | [11 empty] | Exakten Nennwert des Prüfmassestückes gemäß Prüfzertifikat eintragen
U (k=2) der Prüflast | ± mg | [11 empty] | Unsicherheitsbudget des Prüfmassestückes gemäß Prüfzertifikat eintragen
Waagenanzeige R, 1 | g
Waagenanzeige R, 2 | g | [11 empty] | Die Angaben in den Kopfdaten sind unvollständig!
Waagenanzeige R, 3 | g | [11 empty] | Angaben unvollständig, unter: Prüflast!
Waagenanzeige R, 4 | g | [11 empty] | Angaben unvollständig, unter: Außermittige Belastung!
Waagenanzeige R, 5 | g
Prüfsumme, ID-Code |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prüfsumme, L |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prüfsumme, U |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prüfsumme, R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mittelwert, W | g
Abweichung, E | ¦ mg ¦ | [11 empty] | Differenzbetrag von Mittelwert zu Prüflast, gerundet auf die angegebene Min.Ablesbarkeit
Uabs (k=2) | ± mg | [11 empty] | (Erweiterte Gesamtunsicherheit gemäß E DIN ISO 11352:2011-03)
Uabs (k=2) | ± mg
Urel (k=2) | ± % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | (Relative, erweiterte Gesamtunsicherheit gemäß E DIN ISO 11352:2011-03)
Prüfung bestanden? | [12 empty] | (Prüfung, ob die Messwertabweichung E innerhalb de festgelegten Toleranzbereichsbereiches liegt)
Außermittige Belastung (Prüfung mit etwa L = 1/3 bis 1/2 Höchstlast)
ID-Code, Prüfmassestück: |  |  | Prüflast L: |  | g
Mitte | g |  | Differenz, g
Vorne links | g
Hinten links | g | [10 empty] | In Zellen C39 bis C43, zutreffende Waagenanzeigewerte eintragen
Hinten rechts | g
Vorne rechts | g
|  | Maximale Abweichung zur Mitte: |  | Quelle der Abbildung: DKD-R 7-1, Blatt 2
Kalibriergleichung | x = | ? |  |  | Ergibt für eine Prozessgenauigkeit (k=1) von: | [6 empty] | Auswahl, Anzeige, Prozessgenauigkeit
(U = x + y * R) | y = | ? |  |  | 10% : | ? | [5 empty] | x |  | Rechenfeld für interpolierte Messunsicherheitsangaben
[5 empty] | 1% : | ? | [5 empty] | x |  | Prüflast in g | Uabs (k=1) | Urel (k=1)
[5 empty] | 0,1% : | ? | [5 empty] | x
Diagramm der relativen Messunsicherheit |  |  |  | Bitte die angegebene Höchstlast eingeben (siehe Kopfdaten). Anderenfalls erfolgt keine Diagrammanzeige
Berechnet mittels Kalibriergleichung
Bemerkungen
Datum, Name des Bearbeiters. Unterschrift |  |  |  |  | Datum, Unterschrift, Leitung
|  | Prüflast und U,Prüflast (liegen als Texteingaben vor) in Zahlen umformatiert: | [11 empty] | Die Quelldaten für die Darstellung, U relativ |  |  | Kontrolle
[14 empty] | 0.0001 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 0.00012 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 0.000144 | #N/A | #N/A
|  | Wägewerte (liegen als Texteingaben vor) in Zahlen umformatiert: | [11 empty] | 0.0001728 | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 |  | 0.00020736 | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 |  | 0.00024883 | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 |  | 0.0002986 | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 |  | 0.00035832 | #N/A | #N/A
[12 empty] | 0 |  | 0.00042998 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 0.00051598 | #N/A | #N/A
|  | Festgelegte Toleranzen gemäß fünffacher angegebener Ablesbarkeit bzw. Fehlergrenzklasse F2 | [11 empty] | 0.00061917 | #N/A | #N/A
| Nachkommastellenzahl: | Ablesbarkeit? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 0.00074301 | #N/A | #N/A
| Spaltenindex: | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | OIML R111: F2 |  |  |  | 0.00089161 | #N/A | #N/A
|  | 0 | 5000 | 500 | 50 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.005 |  | --- |  |  | 0.0010699 | #N/A | #N/A
|  | 0.001 | 5000 | 500 | 50 | 5 | 0.5 | 0.06 | 0.06 | ±0.06mg |  |  |  | 0.0012839 | #N/A | #N/A
|  | 0.002 | 5000 | 500 | 50 | 5 | 0.5 | 0.06 | 0.06 | ±0.06mg |  |  |  | 0.0015407 | #N/A | #N/A
|  | 0.005 | 5000 | 500 | 50 | 5 | 0.5 | 0.06 | 0.06 | ±0.06mg |  |  |  | 0.0018488 | #N/A | #N/A
|  | 0.01 | 5000 | 500 | 50 | 5 | 0.5 | 0.08 | 0.08 | ±0.08mg |  |  |  | 0.0022186 | #N/A | #N/A
|  | 0.02 | 5000 | 500 | 50 | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | ±0.10mg |  |  |  | 0.0026623 | #N/A | #N/A
|  | 0.05 | 5000 | 500 | 50 | 5 | 0.5 | 0.12 | 0.12 | ±0.12mg |  |  |  | 0.0031948 | #N/A | #N/A
|  | 0.1 | 5000 | 500 | 50 | 5 | 0.5 | 0.16 | 0.16 | ±0.16mg |  |  |  | 0.0038338 | #N/A | #N/A
|  | 0.2 | 5000 | 500 | 50 | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | ±0.20mg |  |  |  | 0.0046005 | #N/A | #N/A
|  | 0.5 | 5000 | 500 | 50 | 5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | ±0.25mg |  |  |  | 0.0055206 | #N/A | #N/A
|  | 1 | 5000 | 500 | 50 | 5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | ±0.3mg |  |  |  | 0.0066247 | #N/A | #N/A
|  | 2 | 5000 | 500 | 50 | 5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | ±0.4mg |  |  |  | 0.0079497 | #N/A | #N/A
|  | 5 | 5000 | 500 | 50 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ±0.5mg |  |  |  | 0.0095396 | #N/A | #N/A
|  | 10 | 5000 | 500 | 50 | 5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ±0.6mg |  |  |  | 0.011448 | #N/A | #N/A
|  | 20 | 5000 | 500 | 50 | 5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ±0.8mg |  |  |  | 0.013737 | #N/A | #N/A
|  | 50 | 5000 | 500 | 50 | 5 | 1 | 1 | 1 | ±1.0mg |  |  |  | 0.016484 | #N/A | #N/A
|  | 100 | 5000 | 500 | 50 | 5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ±1.6mg |  |  |  | 0.019781 | #N/A | #N/A
|  | 200 | 5000 | 500 | 50 | 5 | 3 | 3 | 3 | ±3.0mg |  |  |  | 0.023738 | #N/A | #N/A
|  | 500 | 5000 | 500 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 | ±8.0mg |  |  |  | 0.028485 | #N/A | #N/A
|  | 1000 | 5000 | 500 | 50 | 16 | 16 | 16 | 16 | ±16mg |  |  |  | 0.034182 | #N/A | #N/A
|  | 2000 | 5000 | 500 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | ±30mg |  |  |  | 0.041019 | #N/A | #N/A
|  | 5000 | 5000 | 500 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ±80mg |  |  |  | 0.049222 | #N/A | #N/A
|  | 10000 | 5000 | 500 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ±160mg |  |  |  | 0.059067 | #N/A | #N/A
|  | 20000 | 5000 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ±300mg |  |  |  | 0.07088 | #N/A | #N/A
|  | 50000 | 5000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ±800mg |  |  |  | 0.085056 | #N/A | #N/A
|  | 100000 | 5000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ±1600mg |  |  |  | 0.10207 | #N/A | #N/A
Kontrolle: | [13 empty] | 0.12248 | #N/A | #N/A
Prüflast gerundet entspr. FGK |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 0.14698 | #N/A | #N/A
=> Toleranzbereich |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 0.17637 | #N/A | #N/A
Prüflast runden auf: | [11 empty] | Nachkommastellen |  | 0.21165 | #N/A | #N/A | bar: 8 to 6 8
[14 empty] | 0.25398 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 0.30477 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 0.36573 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 0.43887 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 0.52665 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 0.63197 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 0.75837 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 0.91004 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 1.0921 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 1.3105 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 1.5726 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 1.8871 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 2.2645 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 2.7174 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 3.2609 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 3.913 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 4.6956 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 5.6348 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 6.7617 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 8.114 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 9.7369 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 11.6842 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 14.0211 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 16.8253 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 20.1903 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 24.2284 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 29.0741 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 34.8889 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 41.8667 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 50.24 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 60.288 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 72.3456 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 86.8147 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 104.1777 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 125.0132 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 150.0159 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 180.019 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 216.0228 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 259.2274 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 311.0729 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 373.2875 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 447.945 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 537.534 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 645.0408 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 774.0489 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 928.8587 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 1114.6304 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 1337.5565 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 1605.0678 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 1926.0814 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 2311.2977 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 2773.5572 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 3328.2687 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 3993.9224 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 4792.7069 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 5751.2482 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 6901.4979 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 8281.7975 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 9938.1569 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 11925.7883 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 14310.946 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 17173.1352 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 20607.7622 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 24729.3147 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 29675.1776 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 35610.2131 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 42732.2558 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 51278.7069 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 61534.4483 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 73841.338 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 88609.6056 | #N/A | #N/A
[14 empty] | 106331.5267 | #N/A | #N/A | ---
[16 empty] | Summe: | 0
Note on M34: LA: Zeilenhöhe auf mindestens 0,6 einstellen, damit die grafische Darstellung der absoluten Unsicherheitsbudgets funktioniert!
Note on H1: Aktualisierung am 24.04.2015: Revisionsnummer eingefügt und FGK auf F2 (mindestens jedoch das Fünffache der Ablesbarkeit d) festgelegt. Zudem wurden die Meldungen zu unvollständigen bzw. fehlerhaften Angaben angepasst. … Freigabefeld für Laborleitung in Fußbereich eingefügt. Rundung der Prüflasten entspr. FGK eingefügt. Formatierung der Werte R,1 bis R,5 sowie Prüflast und U,Prüflast in "Text" und nachfolgende Umformartierung in Zahlen eingefügt, um Anzeige endständiger Nullen zu ermöglichen. Aktualisierung am 29.09.2015 Fehler in der Diagrammdarstellung im Tabellenblatt "Darstellung_ U abs" korrigiert. Die Inhalte des Tabellenblattes "Waagenprüfung" sind hiervon nicht beeinflusst. Al Aktualisierung am 12.10.2015 Aufnahme einer stichwortartigen Anleitung zum korrekten Ausfüllen des Tabellenblattes "Waagenprüfung" eingefügt. Al Aktualisierung Rev.2 am 11.03.2016: a) Umorganisation der Tabelle, sodass außermittige Belastung nun vor der Kalibrierung kommt. b) Bei Auftreten negativer Messunsicherheiten oder fehlerhaftem Verlauf (stetige Erhöhung) der berechneten, rel. Unsicherheit erfolgt nun eine Meldung, dass die Kalibrierdaten zu unplausiblen Ergebnissen führen. Aktualisierung Rev.3 am 31.03.2017: Aktualisierung der Tabelle der Fehlergrenzklasse F2 auf OIML R111. Dieses ergab vereinzelt, leicht veränderte FGK. Aktualisierung des Makros "Strg+d" zum Löschen der Inhalte in den für Eingaben vorgesehenen Zellen. Änderung am 22.08.2020: Im Rechenfeld in den Zellen P48 und Q48 für Uabs und Urel die Angaben von k=2 auf k=1 korrigiert.
Note on A35: Prüfung, ob jeweils die Abweichung E größer ist als der festgelegte Toleranzbereich. Ist das nicht der Fall, so ist die Prüfung bestanden.
Note on A47: R: Anzeigewert der Waage
Note on R75: Alpers Lars (LAG-A): Werte von 1 zeigen negative Messunsicherheiten an, was als unplausibel gewertet wird und entspr. Meldungen in den Zellen D46, J47, A50 und F50 hervorruft.

## Darstellung_ U abs
Ansicht, Diagramme, Messunsicherheit, absolut
Prüflast L | g | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Uabs (k=2) | ± mg | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Formular-Massestück
Wägeformular für die Ermittlung der Nennmassen (für Handeintragungen vor Ort)
ID-Code, Waage: |  | ID-Code, Waage:
ID-Code, Massestück: |  | ID-Code, Massestück:
Durchführungsdatum: |  | Durchführungsdatum:
Wägung 1 | g | Wägung 1 | g
Wägung 2 | g | Wägung 2 | g
Wägung 3 | g | Wägung 3 | g
Wägung 4 | g | Wägung 4 | g
Wägung 5 | g | Wägung 5 | g
Wägung 6 | g | Wägung 6 | g
Wägung 7 | g | Wägung 7 | g
Wägung 8 | g | Wägung 8 | g
Wägung 9 | g | Wägung 9 | g
Wägung 10 | g | Wägung 10 | g
Bearbeiter, Kürzel |  | Bearbeiter, Kürzel
Anmerkungen |  | Anmerkungen
ID-Code, Waage: |  | ID-Code, Waage:
ID-Code, Massestück: |  | ID-Code, Massestück:
Durchführungsdatum: |  | Durchführungsdatum:
Wägung 1 | g | Wägung 1 | g
Wägung 2 | g | Wägung 2 | g
Wägung 3 | g | Wägung 3 | g
Wägung 4 | g | Wägung 4 | g
Wägung 5 | g | Wägung 5 | g
Wägung 6 | g | Wägung 6 | g
Wägung 7 | g | Wägung 7 | g
Wägung 8 | g | Wägung 8 | g
Wägung 9 | g | Wägung 9 | g
Wägung 10 | g | Wägung 10 | g
Bearbeiter, Kürzel |  | Bearbeiter, Kürzel
Anmerkungen |  | Anmerkungen

## Formular-Waagenprüfung
Datum der Prüfung: |  |  |  |  | Aktuelle Raumtemperatur: |  |  | °C
ID-Code, Prüfgegenstand (Waage):
nur zutreffende Arbeitsbereiche ausfüllen!
ID-Code, Prüfmassestück:
geprüfter Arbeitsbereich | g | 0,001-0,01 | 0,01-0,1 | 0,1-1 | 1-10 | 10-100 | 100-1000 | 1000-10000 | 10000-100000
Nennmasse | g
Waagenanzeige R | g
Waagenanzeige R | g
Waagenanzeige R | g
Waagenanzeige R | g
Waagenanzeige R | g
Außermittige Belastung |  |  | Nennmasse: |  | g | ID-Code, Prüfmassestück:
[7 empty] | Mitte |  | g
[7 empty] | vorn links |  | g
[7 empty] | hinten links |  | g
[7 empty] | hinten rechts |  | g
Bemerungen | [6 empty] | vorn rechts |  | g
Datum, Name des Bearbeiters. Unterschrift
Datum der Prüfung: |  |  |  |  | Aktuelle Raumtemperatur: |  |  | °C
ID-Code, Prüfgegenstand (Waage):
nur zutreffende Arbeitsbereiche ausfüllen!
ID-Code, Prüfmassestück:
geprüfter Arbeitsbereich | g | 0,001-0,01 | 0,01-0,1 | 0,1-1 | 1-10 | 10-100 | 100-1000 | 1000-10000 | 10000-100000
Nennmasse | g
Waagenanzeige R | g
Waagenanzeige R | g
Waagenanzeige R | g
Waagenanzeige R | g
Waagenanzeige R | g
Außermittige Belastung |  |  | Nennmasse: |  | g | ID-Code, Prüfmassestück:
[7 empty] | Mitte |  | g
[7 empty] | vorn links |  | g
[7 empty] | hinten links |  | g
[7 empty] | hinten rechts |  | g
Bemerungen | [6 empty] | vorn rechts |  | g
Datum, Name des Bearbeiters. Unterschrift

## Korrektur-Wägewert
Korrektur der Waagenanzeige für Massestücke mit ρ ≠ 8000 kg/m3
Der konventionelle Wägewert ist gemäß einer Empfehlung der Internationalen Organisation für das gesetzliche Messwesen (OIML)
eine Rechengröße, die einem Gewichtstück zugeordnet wird, wenn es bei einer Temperatur von 20 °C einem Bezugsgewichtstück
der Dichte 8000 kg/m3 in Luft der Dichte 1,2 kg/m3 das Gleichgewicht hält.
(Quelle: Wikipedia, Wägewert)
Dichte des Wägegutes, ρ = | g/cm3
Anzeigewert der Waage, m = | g
Konventioneller Wägewert, Wk = | g
(Quelle der Berechnung: Fa. Sartorius, Angabe zur Korrektur des Wägewertes)
Dichte ausgewählter Stoffe: | Stoff | Dichte g/cm3 | Stoff | Dichte g/cm3 | Stoff | Dichte g/cm3 | Stoff | Dichte g/cm3
| Aluminium | 2.71 | Fichtenholz | ca. 0,5 | Neusilber | 8,2...8,7 | Rhodium | 12.4
| Balsaholz | 0,1...0,2 | Gips | 2.3 | Nickel | 8.91 | Sandstein | 2.4
| Beton | 1,8...2,450 | Granit | 2.8 | Osmium | 22.61 | Schotter | 1,7...1,9
| Blei | 11.34 | Gummi | 0,920...0,960 | Palladium | 12 | Silber | 10.49
| Cadmium | 8.64 | Gusseisen | 7.25 | Papier | ca. 0,8 | Silicium | 2.33
| Chrom | 7.2 | Holz | 0,4...0,8 | Paraffin | 0,860...0,930 | Stahl | 7.9
| Edelstahl | 8 | Kohlenstoff | 3.51 | Pertinax | 1.35 | Steinkohle | 1.35
| Eichenholz | ca. 0,8 | Kohlenstoff | 2.25 | Phosphor | 1.82 | Wachs | 0,9...0,980
| Eis | 0.92 | Kork | 0,480...0,520 | Platin | 21.45 | Zement | 3,0...3,1
| Eisen | 7.86 | Kupfer | 8,920...8,960 | Plexiglas | 1.19 | Zink | 7.13
| Eisenoxid | 5.1 | Magnesium | 1.73 | Polystyrol | 1,040...1,090 | Zinn | 7.28
| Eisenstahl | 7.7 | Mangan | 7.43 | Quarzglas | 2.2
| Fensterglas | 2,5...2,6 | Messing | 8,3...8,7 | Rhenium | 21.04
Quelle: Tabellensammlung Chemie / Dichte fester Stoffe (http://de.wikibooks.org/wiki/Tabellensammlung_Chemie)

## Prüfdatensatz
Validierungsdatensatz
Angegeb. Höchstlast | g | 100000
Mind. Ablesbarkeit | mg | 0.1
Arbeitsbereich | g | 0,001-0,01 | 0,01-0,1 | 0,1-1 | 1-10 | 10-100 | 100-1000 | 1000-10000 | 10000-100000
Prüflast L | g | 0.005 | 0.05 | 0.5 | 5 | 50 | 500 | 5000 | 50000 |  | Außermittige Belastung
U (k=2) der Prüflast | ± mg | 0.06 | 0.12 | 0.25 | 0.5 | 1 | 7.5 | 75 | 750 | (entspr. F2) | Prüflast L: | g | 50000
Messw. 1 | g | 0.0051 | 0.0501 | 0.5001 | 5.0001 | 50.0001 | 500.0011 | 5000.0101 | 50000.1001 |  | Mitte | g | 50000.1001
Messw. 2 | g | 0.0051 | 0.0501 | 0.5001 | 5.0001 | 50.0001 | 500.0011 | 5000.0101 | 50000.1001 |  | Vorne links | g | 50000.1005
Messw. 3 | g | 0.0051 | 0.0501 | 0.5001 | 5.0001 | 50.0001 | 500.0011 | 5000.0101 | 50000.1001 |  | Hinten links | g | 50000.1002
Messw. 4 | g | 0.0051 | 0.0501 | 0.5005 | 5.0005 | 50.0001 | 500.0011 | 5000.0101 | 50000.1001 |  | Hinten rechts | g | 50000.1001
Messw. 5 | g | 0.0052 | 0.0505 | 0.5005 | 5.0011 | 50.0031 | 500.0015 | 5000.0105 | 50000.1005 |  | Vorne rechts | g | 50000.1003
Prüfung bestanden? |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | Maximale Abweichung zur Mitte: | 50.000 g
Datensatz zur Prüfung der Meldung von unplausiblen Kalibrierdaten (negative Messunsicherheiten oder Messunsicherheiten mit stetig aufsteigendem Verlauf)
Waage MJ-964
Angegeb. Höchstlast | g | 1510 |  |  |  | Die Ergebnisse von M-29 verursachen negative Messunsicherheiten
Mind. Ablesbarkeit | mg | 100
ID-Code |  | M-33 | M-34 | M-77 | M-78 | M-29 | XXX | Die Ergebnisse von XXX erzeugen einen stetig aufsteigenden Verlauf
Arbeitsbereich | g | 0,1-1 | 1-10 | 10-100 | 100-1000 | 1000-10000 | 1000-10000
Prüflast L | g | 0,50001 | 5,00007 | 49,9999 | 500,0009 | 1500,0015 | 1500,0015
U (k=2) der Prüflast | ± mg | 0,08 | 0,16 | 0,3 | 2,6 | 7,6 | 7,6
Messw. 1 | g | 0,5 | 5,0 | 50,0 | 500,0 | 1499,9 | 1499.9943 | 1499.9943 | <--- Schwellwert für Ein-/Ausblendung der Meldung
Messw. 2 | g | 0,5 | 5,0 | 50,0 | 500,0 | 1499,9 | 1500 |  | (Verlaufsumkehr)
Messw. 3 | g | 0,5 | 5,0 | 50,0 | 500,0 | 1499,9 | 1500
Messw. 4 | g | 0,5 | 5,0 | 50,0 | 500,0 | 1499,9 | 1500
Messw. 5 | g | 0,5 | 5,0 | 50,0 | 500,0 | 1499,9 | 1500

## Fehlergrenzklassen-Massestücke
OIML-Fehlergrenzenklassen von E1 bis M3 |  |  |  |  | Quelle: | www.kern-sohn.com
(OIML: "International Organization of Legal Metrology")
Was sind Fehlergrenzenklassen überhaupt?
Die Fehlergrenzenklassen stufen sich streng hierarchisch im Verhältnis 1:3 ab,
wobei E1 die genaueste und M3 die am wenigsten genaue Gewichtsklasse ist.
Fehlergrenzen (Toleranzen)
Sie geben an, wieviel ein Gewicht nach Plus und Minus vom Nennwert abweichen darf. Die Fehlergrenzen entsprechen der Meßunsicherheit des Gewichts, wenn kein Kalibrierschein (DKD-Zertifikat) vorhanden ist.
Nennwert
1 mg | ± 0,002 mg | ± 0,006 mg | ±0,020 mg | ±0,06 mg | ±0,20 mg
2 mg | ± 0,002 mg | ± 0,006 mg | ±0,020 mg | ±0,06 mg | ±0,20 mg
5 mg | ± 0,002 mg | ± 0,006 mg | ±0,020 mg | ±0,06 mg | ±0,20 mg
10 mg | ± 0,002 mg | ± 0,008 mg | ±0,025 mg | ±0,08 mg | ±0,25 mg
20 mg | ± 0,003 mg | ± 0,010 mg | ±0,03 mg | ±0,10 mg | ±0,3 mg
50 mg | ± 0,004 mg | ± 0,012 mg | ±0,04 mg | ±0,12 mg | ±0,4 mg
100 mg | ± 0,005 mg | ± 0,015 mg | ±0,05 mg | ±0,15 mg | ±0,5 mg | ±1,5 mg
200 mg | ± 0,006 mg | ± 0,020 mg | ±0,06 mg | ±0,20 mg | ±0,6 mg | ±2,0 mg
500 mg | ± 0,008 mg | ± 0,025 mg | ±0,08 mg | ±0,25 mg | ±0,8 mg | ±2,5 mg
1 g | ± 0,010 mg | ± 0,030 mg | ±0,10 mg | ±0,3 mg | ±1,0 mg | ±3 mg | ±10 mg
2 g | ± 0,012 mg | ± 0,040 mg | ±0,12 mg | ±0,4 mg | ±1,2 mg | ±4 mg | ±12 mg
5 g | ± 0,015 mg | ± 0,050 mg | ±0,15 mg | ±0,5 mg | ±1,5 mg | ±5 mg | ±15 mg
10 g | ± 0,020 mg | ± 0,060 mg | ±0,20 mg | ±0,6 mg | ±2,0 mg | ±6 mg | ±20 mg
20 g | ± 0,025 mg | ± 0,080 mg | ±0,25 mg | ±0,8 mg | ±2,5 mg | ±8 mg | ±25 mg
50 g | ± 0,030 mg | ± 0,10 mg | ±0,30 mg | ±1,0 mg | ±3,0 mg | ±10 mg | ±30 mg
100 g | ± 0,05 mg | ± 0,15 mg | ±0,50 mg | ±1,5 mg | ±5 mg | ±15 mg | ±50 mg
200 g | ± 0,10 mg | ± 0,30 mg | ±1,0 mg | ±3,0 mg | ±10 mg | ±30 mg | ±100 mg
500 g | ± 0,25 mg | ± 0,75 mg | ±2,5 mg | ±7,5 mg | ±25 mg | ±75 mg | ±250 mg
1 kg | ± 0,50 mg | ± 1,50 mg | ± 5 mg | ±15 mg | ±50 mg | ±150 mg | ±500 mg
2 kg | ±1,0 mg | ± 3,0 mg | ±10 mg | ±30 mg | ±100 mg | ±300 mg | ±1000 mg
5 kg | ±2,5 mg | ± 7,5 mg | ±25 mg | ±75 mg | ±250 mg | ±750 mg | ±2500 mg
10 kg | ± 5 mg | ± 15 mg | ±50 mg | ±150 mg | ±500 mg | ±1500 mg | ±5000 mg
20 kg | ±10 mg | ± 30 mg | ±100 mg | ±300 mg | ±1000 mg | ±3000 mg | ±10000 mg
50 kg | ±25 mg | ± 75 mg | ±250 mg | ±750 mg | ±2500 mg | ±7500 mg | ±25000 mg